## Slide 1: Текущие активности BBC R&D
С. Доронин, Ф. Дубинин, К. Тертышная, Д. Шафикова
13.12.2024

## Slide 2: Текущие работы
Схема питания и съёма сигнала для SiPM на общей плате для 8-тайлового прототипа
Исследование однородности каналов FERS-5200
Зависимость амплитуды и дисперсии сигнала тайлов от длины волокна и числа витков

## Slide 3: Схема канала FERS-5200
Chart: LG
| 40 | 80 | 120
Канал 0 | 195.608 | 276.598 | 373.326
Канал 4 | 187.527 | 259.965 | 363.053
Канал 8 | 188.273 | 261.228 | 352.711

## Slide 4: Результаты с внутренним генератором
Chart: Амплитуда сигнала
Chart: RMS

## Slide 5: Результаты с внешним генератором
Chart: Амплитуда HG
Chart: Амплитуда LG

## Slide 6: Определение пьедестала канала
Chart: HG
| 40 | 80 | 120
Канал 0 | 1538.763 | 3657.813 | 6357.017
Канал 4 | 1514.752 | 3623.109 | 6502.775
Канал 8 | 1508.428 | 3612.434 | 6304.678
Chart: LG
| 40 | 80 | 120
Канал 0 | 195.608 | 276.598 | 373.326
Канал 4 | 187.527 | 259.965 | 363.053
Канал 8 | 188.273 | 261.228 | 352.711

## Slide 7: Backup slides

## Slide 8: Схема канала Citiroc1a