## Slide 1: Effect of WLS number of loops and outer length on tile detector performance
Д. Р. Шафикова, Ф. А. Дубинин

## Slide 2: Тайл для тестирования
SiPM
Дополнительное отверстие для WLS
Референсный LED
Ввод света в тайл
LED 410нм
Чистое волокно, хвостик 2мм
Оптический коннектор

## Slide 3: Установка для измерений
Источник питания: Keithley 2400
Генератор импульсов: Rigol …
Анализатор: Lecroy 620Zi
Измеряемые параметры:
Заряд, снимаемый с SiPM
СКО заряда
СКО задержки между триггером и откликом
Длительность импульса
Вход осциллографа: 50Ом
Параметры импульса на LED:
амплитуда: 5В
длительность: 15нс
Расстояние SiPM – тайл: 5см

## Slide 4: Зависимость заряда от числа витков
Chart: Средний нормированный отклик
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 0.71935 | 0.83703 | 0.92379 | 0.95654 | 0.98479 | 1
Chart: Относительное разрешение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 0.1444 | 0.092195 | 0.083522 | 0.06891 | 0.063609 | 0.060853

## Slide 5: Временное разрешение и ширина сигнала
Chart: СКО задержки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 383 | 339 | 351 | 342 | 360 | 352
Chart: Ширина сигнала на уровне 5мВ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.2 | 44.3 | 44.3

## Slide 6: «Референсный» светодиод
Chart: Отклик без нормировки
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Актаком | 772 | 823 | 980 | 836 | 939 | 955
Keithley | 1237 | 1206 | 1336 | 1278 | 1174 | 1075
Keithley repeat | 1180 | 1288 | 1228 | 1336 | 1192 | 1368
Разброс ~20%
Малая амплитуда сигнала
Систематический максимум на 4 витках (визуально обнаруживается дефект кора волокна на 4 витке) - ???

## Slide 7: Планы
Измерения с бóльшим расстоянием между тайлом и SiPM
Анализ проблем при свечении в волокно
Анализ возможности обнаружения дефектов кора волокна